| 滦州市人民医院电子肠镜维修议价报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容及要求：电子肠镜维修 - 型号：CF-H260AI,SN 2305150， 品牌：奥林巴斯 - 故障现象：①导光管根部断裂、镜体进水、内部结晶生锈;插入管导光管锥形套破损、老化变色、C帽开裂且上满胶需更换；光束硬化断丝约50%；钳子管磨损；图像四角模糊左上角较明显，CCD出现较多亮点且出现横纹，判断为CCD进水导致。详询设备科13780538197 - 需求：更换导光管、C帽、光束组件、锥形套*2、钳子管、密封组件、橡皮、角度组件、CCD组件，维修企业根据故障现象提供维修方案，提供备用镜，维修后肠镜整体保修时间1年，维修后达到原厂标准。 - 五、合同履行期限：15日内，最高限价5.3万元 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（公章） |  | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 |  |  |
| 项目名称 | 规格型号 | 配件名称 | 数量 | 单价 | 总计 | 备注 |
| 电子肠镜维修服务 | CF-H260AI SN 2305150 | CCD等 | 1 |  |  | 保修时间1年 |